Техническое задание на приобретение анализатора серы, углерода

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Область применения:

Определение массовой доли углерода и серы в металлическом тантале, аффинированных драгоценных металлах и сплавах на их основе.

Требования к оборудованию:

- Принцип действия анализатора основан на сжигании образца в индукционной печи в токе кислорода с последующим определением газообразных оксидов серы и углерода методом инфракрасной спектроскопии.

- Анализатор внесен в государственный реестр средств измерений.

- Диапазон измерений массовой доли: для углерода от 0,0001 % до 6,0 %, для серы от 0,0001 % до 30  %.

- Предел допускаемой относительной погрешности измерений массовой доли углерода в диапазоне 0,001 % - 0,02 % – не более 25 %, серы – не более 30 %.

- Требования к условиям эксплуатации (по описанию типа СИ): диапазон температуры воздуха не уже чем от +18 до +30 ºС, относительная влажность воздуха до 80 % без ограничения минимальной влажности.

- Анализатор должен быть выполнен в виде одного моноблока, объединяющего индукционную печь и аналитическую часть.

- Индукционная печь мощностью не менее 2200 Вт с возможностью управления  в ручном режиме.

- Калибровка по одной точке или по нескольким точкам с использованием стандартных образцов.

- Оборудование новое. Комплектация достаточная для выполнения испытаний.

- Наличие сертификата соответствия оборудования требованиям безопасности технических регламентов (ТР) Таможенного союза (ТС).

Требования к комплекту поставки оборудования:

- Управляющий компьютер, принтер.

- Русифицированное программное обеспечение, предусматривающее автоматическую диагностику технического состояния оборудования, сохранение и передачу данных.

- Набор расходных материалов и запасных частей на 1000 анализов – тигли керамические, ускоритель горения – вольфрам гранулированный производства Alpha Resources LLC и др..

- Cтандартные образцы для поверки, градуировки и контроля погрешностей методик измерений массовой доли углерода и серы в металлах с оригиналами паспортов.

- Аналитические весы с НПВ 110 г и  дискретностью 0,1 мг, внесенные в Государственный реестр средств измерений. Возможность подключения весов к анализатору для автоматической передачи данных.

- Паспорт СИ, руководство по эксплуатации анализатора и программного обеспечения на русском языке, методика поверки, описание типа СИ, сертификат соответствия ТР ТС на оборудование (предоставляются одновременно с заявкой на тендер).

Требования к производителю оборудования:

- Надежность производителя и наличие практики применения анализаторов в российских и зарубежных организациях.

- Наличие положительных отзывов о применении анализаторов углерода и серы в российских организациях.

Требования к компании-поставщику:

- Поставщик должен быть производителем оборудования или официальным дилером производителя, о чем должен предоставить соответствующий документ об авторизации.

- Поставщик должен продемонстрировать в присутствии представителей Заказчика техническую возможность градуировки анализатора по СО состава сталей в диапазоне массовой доли углерода и серы от 0,002 % до 0,020 %, а также техническую возможность определения углерода и серы в пробах металлического тантала на уровне nּ.0,001 % (СО и пробы предоставляются АО «ЕЗ ОЦМ»);

- Наличие сервисной службы (справка о численном составе сервисного отдела за подписью генерального директора компании), желательно в Екатеринбурге.

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев с момента запуска анализатора.

- В течение гарантийного и послегарантийного срока – оперативное реагирование на возникающие проблемы – не более 3-х рабочих дней, устранение выявленных дефектов, в том числе замена частей, вышедших из строя – не более 30 рабочих дней.

Коммерческое предложение должно предусматривать

- Поставку оборудования на склад заказчика и его монтаж в течение не более 120 дней с момента заключения договора.

- Проведение пусконаладочных работ сертифицированными специалистами.

- Обучение сотрудников на рабочем месте.

- Выполнение первичной поверки после монтажа анализатора. Внесение сведений о первичной поверке средства измерений во ФГИС «Аршин».

- Информацию:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЦАЛ								М.Д. Лисиенко